实验项目3 医用X线机的结构及操作

实验内容1  AXGQ620发生器的操作、构成和原理

一、预习报告

| 实验目的 | 1、通过对AXGQ620发生器组成结构，掌握高频高压发生器的基本工作原理。 2、掌握AXGQ620发生器各部件的功能和相互之间的关系。 3、学会AXGQ620的基本曝光操作，掌握手动、自动和程序摄影三种基本的X线摄影模式。 |
| --- | --- |
| 实验原理 | 1．X线产生条件？ 2. 根据逆变原理，分别补充完整串联谐振逆变电路原理框图。 3. 什么是“PWM”和“PFM”，串联谐振逆变电路的控制方式是哪一种？ 4. 请填写黑色方框框图内容，并画出高压主回路电压波形信号变化 U t |
| 发生器组成与操作 | 1.画出高频高压发生器的基本控制原理结构框图，并根据框图简要说明其工作原理。 2．什么是APR模式？它与AEC和手动模式有什么区别？ 3. 按下“PREP”按键，发生器系统进行哪些操作？ |

实验内容2 AXGQ620发生器高压控制电路分析和调试

一、预习报告

| 实验目的 | 1、通过对AXGQ620的高压逆变电路的分析，掌握逆变电路的基本电路结构以及PFM和PWM的控制原理。 2、掌握AXGQ620发生器高压控制回路的电路组成结构，包括KVP板，逆变电路、触发电路、高压变压器、高压电缆和球管等部件。 |
| --- | --- |
| 实验原理 | 1．主回路整流电路部分交流电源输入为什么要加限流电阻？ 2．本系统电容充电电压为400V，请问三相交流电压需要多少伏？如何得到？ 3. 请根据给出条件高压油箱中，阳极端高压采样比是多少？ +KV 450MΩ 100KΩ 121KΩ |
| 实验步骤 |  |

二、实验报告

实验结果分析与讨论 1.测量球管两端实际加载高压，测试点TP1的测量电压为4.96V，测试点TP2的测量电压为4.88V。请问球管两端实际加载的高压是多少千伏？ 2．据输出功率与频率关系实验视频中给出的测量数据（表2和表3中各选一组），请解释解释功率与逆变频率之间的关系？ 表2 不同KV下的频率变化 KV; MA; S; 频率. 40kV; 100L; 50ms; 3.424k. 50kV; 100L; 50ms; 3.424k. 60kV; 100L; 50ms; 3.496k. 70kV; 100L; 50ms; 3.546k. 80kV; 100L; 50ms; 3.571k. 表3 不同MA下的频率变化 KV; MA; S; 频率. 60kV; 25S; 50ms; 595.2. 60kV; 75S; 50ms; 2.369k. 60kV; 150S; 50ms; 5.263k. 60kV; 100L; 50ms; 3.496k. 60kV; 200L; 50ms; 6.849k. 3. 根据触发波形和初级电流波形的测量实验，请测出下列数据： （1）触发时，高压变压器初级电流峰值= （2）续流时，高压变压器初级电流峰值= （3）谐振电流周期= （4）谐振电流频率=

实验内容3 AXGQ620发生器mA控制电路分析和调试

一、预习报告

| 实验目的 | 1、通过对AXGQ620的灯丝控制电路的分析，掌握灯丝控制电路的基本电路结构以及PWM的控制原理。 2、掌握AXGQ620灯丝控制回路和mA控制回路之间的关系，以及它们的电路组成结构，包括灯丝加热板，灯丝变压器、高压电缆和球管等部件。 |
| --- | --- |
| 实验原理 | 1．什么是轫制辐射？ 什么是空间电荷效应？ 2．管电流是如何控制的？ 3．常规摄影X线机，大小焦点如何供电？ |
| 实验步骤 |  |

二、实验报告

实验结果分析与讨论 1. 解释下表中的数据？ 灯丝预热电压; 控制频率; 控制脉宽. 3.4; 21.36k; 3.6us. 2．解释测试点MA CONT（TEST POINT 6）的波形？ 3.MA MON（TEST POINT 7）在示波器上测量到的电压2.04V，请问球管实际的管电流是多少？ 2.04 4．如何解释不同MA下的灯丝加热电压与灯丝控制脉宽之间的关系（即表中的数据）？ KV; MA; S; 灯丝加热电压; 频率; 脉宽. 60kV; 25S; 50ms; 5.0; 21.18k; 5.2us. 60kV; 75S; 50ms; 5.6; 21.18k; 6.8us. 60kV; 100L; 50ms; 5.8; 21.18k; 7.6us. 60kV; 150S; 50ms; 6; 21.18k; 8us. 60kV; 200L; 50ms; 6.4; 21.18k; 8.4us.

实验内容4  AXGQ620发生器旋转阳极电路分析和调试

一、预习报告

| 实验目的 | 1、通过对AXGQ620的低速旋转阳极板的电路分析，掌握旋转阳极启动电路的基本电路结构和控制原理。 2、掌握为什么需要使用阳极旋转控制，如何提高旋转的速度。 |
| --- | --- |
| 实验原理 | 1．请描述旋转阳极启动的整个过程？ 2．为什么需要制动？ 3.如通电交流电源频率为180Hz，旋转阳极理论转速是每分钟多少转？ |
| 实验步骤 |  |

二、实验报告

实验结果分析与讨论 1．连接球管时，如何用万用表确认主线圈、副线圈、公共端以及温控开关？ 2．画出进行曝光准备时，ROTOR ON、BOOST ON、ROTOR RUN三个波形，并解释其含义？ 3．解释MAIN ROTATION、PHASE ROTATION、ROTOR ROTATION三个波形的含义及之间的关系？

三、课后思考题

| 学生班级 | 2X级XXX班 |  |  | 实验地点 |  | 南苑4号楼XXX |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生学号 | B2XXXXXXXX |  |  | 学生姓名 |  | XXX |  |
| 同组成员 | 无（XXX、XXX、XXX、XXX） |  |  |  |  |  |  |
| 实验成绩 |  | 教师签字 |  |  | 批阅日期 |  |  |